МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ НА ОСНОВЕ СИГМА-ДЕЛЬТА АЦП С ПОВЫШЕННЫМ БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ.

Исмаилов Т.А., Губа А.А., ДГТУ, Махачкала.

Применение современных электрокардиографов при обследовании пациента во многих случаях позволяет диагностировать и предотвращать на ранних стадиях развитие различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, несмотря на повышенный спрос на электрокардиографы, проблема оснащения медицинских учреждений новой и доступной по цене аппаратурой остается весьма актуальной.

Значительный вклад в конечную стоимость электрокардиографа вносят входные каскады, т.к. к их параметрам предъявляются высокие требования, в частности, к точности измерений: наличие даже незначительных погрешностей может привести к неверной интерпретации состояния здоровья пациента. Поэтому современный электрокардиограф должен обладать низкой чувствительностью к шумам, вызванными сетевыми наводками частотой 50/60Гц и высших гармоник, контактным шумом электродов, артефактами движения, мышечным сокращениям, электромагнитным излучением, генерируемым другими электронными устройствами и т.д. [1].

Известны альтернативные варианты схемотехнической реализации цифровых электрокардиографов, каждый из которых имеет особенности [1,2]. Согласно первому из них (рис. 1), полезный сигнал, снимаемый с тела пациента, нормализуется инструментальными усилителями, используемыми для устранения влияния синфазных помех [3,4]. Наличие паразитных спектральных составляющих в диапазоне частот (00,05Гц), приводящих к дрейфу изолинии, требует применения активной высокочастотной фильтрации (HPF). Активный режекторный фильтр (NOTCH) используется для ограничения амплитуды помех сети электропитания промышленной частоты, а низкочастотный фильтр (LPF) устраняет эффект наложения спектров в аналого-цифровом преобразователе (ADC) малой разрядности (до 12-14 бит), которая выбирается с учетом коэффициента

усиления дополнительного каскада (25-100 раз).

Рис. 1. Структурная схема электрокардиографа на основе мультиплексора.

Аналоговый мультиплексор (MUX) коммутирует входные каналы, а последующая обработка оцифрованных данных производится посредством микроконтроллера (MCU), микропроцессора (MPU) или цифрового сигнального процессора (DSP), выполняющих функции управления, реализации алгоритмов анализа, представления результатов измерений и др.

Основными недостатками подхода является избыточность и большие затраты на аппаратную реализацию, трудоемкость в подстройке активных фильтров и сложность в достижении высокой повторяемости параметров в процессе серийного производства. Приведенная схема является одной из ранних и характерна для устаревших разработок, однако, многие из узлов применяются в следующих поколениях цифровых электрокардиографов.

Другой вариант предполагает использование сигма-дельта аналого-цифровых преобразователей, позволяющих исключить дополнительный каскад усиления, активные высокочастотный и режекторный фильтры, и снизить порядок низкочастотного фильтра (рис. 2) [5]. Функционирование АЦП основано на принципе избыточной дискретизации с коэффициентом K, с последующей децимацией и цифровой фильтрацией [6]. В этом случае шумы АЦП распределяются во всем спектральном диапазоне от 0 Гц до частоты дискретизации К*Fs, что снижает спектральную плотность шумов в полезном диапазоне частот Fs/2, но в свою очередь приводит к расширению динамического диапазона измеряемого сигнала и способствует увеличению достижимого разрешения АЦП.

Подход позволяет упростить схемотехнику входных каскадов, поэтому он более предпочтителен при реализации дешевых электрокардиографов с малым числом измерительных каналов. При проектировании недорогой многоканальной системы более предпочтительным было бы применение АЦП высокого разрешения совместно с мультиплексором для коммутации нескольких каналов. Однако, в своем составе сигма-дельта преобразователи имеют цифровой фильтр, требующий необходимого временного интервала на установку выходного кода, что при скоростной коммутации каналов приведет к снижению точности измерений.

Одним из решений является использование 24-х разрядных АЦП серии AD7732/34/38/39 компании Analog Devices, позволяющих повысить производительность аналого-цифрового преобразования в многоканальных системах с быстрой коммутацией каналов [7]. АЦП AD7738 имеет встроенный 8-ми канальный мультиплексор (рис. 3) для коммутации входных  цепей  с  частотой от нескольких сотен герц до 15,4 КГц. На частоте  преобразования в 500 Гц эффективное разрешение достигает 21 бит (при 18 бит разрешения “peak-to-peak”), на частоте 8,5КГц составляет 19 бит (16 бит), а при 15КГц – 18 бит (15 бит) [8].

Рис. 3. Структурная схема АЦП AD7738.

Аналоговый мультиплексор (MUX) может быть сконфигурирован для работы в режиме с 4 дифференциальными или 8 несимметричными входами (AIN0–AIN7). Выходы мультиплексора подсоединены к внешним выводам элемента, что при необходимости обеспечивает возможность дополнительной обработки сигнала посредством внешних функциональных узлов (например, буферного усилителя), подключаемых в сигнальные цепи (MUXOUT-ADCIN). Встроенный буферный усилитель (BUFFER) имеет высокие качественные показатели и используется для согласования переменной комплексной нагрузки сигма-дельта преобразователя (24-bit - ADC) с источником сигнала [9]. Для усилителя предусмотрена возможность отключения, что в ряде случаев необходимо для снижения энергопотребления. Устройство имеет встроенный генератор (CLOCK GENERATOR) для тактирования сигма-дельта модулятора с частотой кварцевого резонатора (до 6,144МГц), подключаемого к выводам MCLKIN и MCLKOUT. Предусмотрена возможность тактирования сигма-дельта модулятора внешним генератором, при этом выходной сигнал с генератора подается на вход MCLKIN. Выход MCLKOUT может быть отключен для снижения энергопотребления или использоваться в качестве источника инвертированных по отношению к MCLKIN тактовых импульсов.

Конфигурирование параметров AD7738 производится посредством программирования набора внутренних регистров, часть из которых являются индивидуальными для каждого из каналов преобразования, другие же предназначены для задания режимов и параметров АЦП. Размер внутренних регистров в диапазоне от 8-ми до 24-х бит, а доступ к ним производится путем записи информации в “COMMUNICATIONS REGISTER”, указывающей на тип операции (запись/чтение) и адрес регистра, с которым в следующем цикле будет произведена транзакция. Посредством программирования внутренних регистров производится выбор динамического диапазона входных сигналов (0,625В, 1,25В, 2,5В, ±0,625В, ±1,25В и ±2,5В), настройка мультиплексора (дифференциальные или несимметричные входы), количество (до 8-ми) и частота коммутации каналов (до 15,4КГц), режим функционирования (однократное или продолжительное преобразование и др.), энергосберегающие режимы, самокалибровка и т.д. Трехпроводной последовательный интерфейс связи (SERIAL INTERFACE) поддерживает протоколы обмена данных SPI, QSPI, MICROWIRE и DSP-совместимый, что позволяет подключать AD7738 к различным вычислительным системам.

Применение AD7738 упрощает схемотехнику цифрового электрокардиографа, сохранив при этом высокое разрешение, присущее многим сигма-дельта АЦП и обеспечивает высокую производительность при работе в режиме мультиплексирования каналов. На рис. 4 представлена упрощенная структурная схема электрокардиографа на основе AD7738.

Рис. 4. Структурная схема электрокардиографа на основе AD7738.

Здесь, LPF – низкочастотный фильтр для устранения эффекта наложения спектров. В связи с высокой частотой дискретизации сигма-дельта АЦП, в качестве фильтра используется RC-цепь. Схема электрическая принципиальная входных каскадов электрокардиографа приведена на рис. 5.

Кабель отведений с датчиками подключается к разъему X1, где  контакты L, R, F, Z соответствуют датчикам, присоединяемым к левой и правой рукам и ногам, а C1-C6 к грудной клетке человека. Резисторы R1-R10 ограничивают величины токов, протекающих через тело пациента. Усилители DA1:A-DA1:C, DA2, DA3:A,B (AD8630) включены по схеме повторителя напряжения для повышения сопротивления входных каскадов.

В качестве инструментальных усилителей (ИУ) DA4-DA8, DA10-DA12 используется AD623BR [10], отличающийся высоким коэффициентом ослабления синфазного сигнала (КОСС), низкими значениями шумовых токов и напряжений. Усилители DA4 и DA5 включены по схеме, позволяющей сократить число измерительных каналов АЦП с 12-ти требуемых до 8-ми.

Рис. 5. Реализация входных каскадов цифрового  электрокардиографа.

Функция формирования нулевого потенциала для правой ноги пациента реализована на элементах DA3:D, С10, R12, R13, R23, которые совместно с DA1:A-DA1:C, R16, R19, R22 обеспечивают подачу на контакт Z разъема X1 сигнала, противофазного синфазной помехе, присутствующей на теле пациента. Аналогичным образом производится усреднение сигнала помехи на теле пациента резисторами R14, R17, R20 и его подача на один из входов инструментальных усилителей DA6-DA8 и DA10-DA12. Таким образом, на выходах V1-V6 ИУ содержится информация об электрической активности сердца, а синфазная компонента устраняется благодаря высокому КОСС усилителей. Схема электрическая принципиальная подключения AD7738 приведена на рис. 6.

Рис. 6. Схема подключения AD7738.

Фильтры низкой частоты представлены элементами R33-R41, C22-C30 и предназначены для ограничения полосы пропускания входных сигналов (I, II, V1-V6). С помощью конденсаторов С35, С36 осуществляется фильтрация помех с источника питания, а С31, С32 и дроссель FB1 включены для высокочастотной развязки по питанию аналоговых и цифровых узлов микросхемы. Опорное напряжение с источника BREF прикладывается к выводу REFIN(+), а вывод REFIN(-) соединен с общей шиной. Элементы ZQ1 (6,144МГц), C33, C34 подключаются к выводам встроенного в DD1 генератора тактовой частоты сигма-дельта модулятора. Встроенный мультиплексор сконфигурирован на работу с 8 каналами в режиме с несимметричным входом (AIN0-AIN7 относительно AINCOM).

Для связи с управляющим микроконтроллером при начальной инициализации внутренних регистров и для передачи результатов преобразования на микропроцессор используются линии SCLK (сигнал тактирования), DIN (вход данных), DOUT (выход данных), #RDY (сигнал готовности данных).

На рис. 7 приведена полученная электрокардиограмма, на рис. 8 – внешний вид макетного образца.

Рис. 7. Образцы электрокардиограмм.             Рис. 8. Макетный образец.

Функцию цифровой обработки сигналов выполняет ЭВМ, которая реализует алгоритмы цифровой фильтрации (гибкий низкочастотный, высокочастотный и фиксированный режекторный фильтры), протокол связи с микроконтроллером.

ЛИТЕРАТУРА.

- E. Company-Bosch, E. Hartmann. ECG Front-End Design is simplified with Micro Converter®.// Analogue Dialogue Journal, V 37, № 4, ADI, USA, 2004.

- Jon Firth, Paul Errico. Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements // Analog Dialogue Journal.-1995.-V. 29.-№3.-.P.9-10.

- А.А. Губа. Инструментальные усилители. - М.: Журнал “Радиолюбитель” 03/2005, стр. 197-199.

- А.А. Губа. Инструментальные усилители: особенности и применение. М.: Журнал “Радиолюбитель” 04/2005, стр. 286-289.

- Prilutski D. A., Kurekov S. F. and Selishchev S. V. Sigma-Delta Analogue-to-Digital Converters for ECG acquisition systems. // Proceeding of XXV-th International Conference on Electro cardiology.- Budapest, 3-6 June, 1998.

- Sigma-Delta ADCs and DACs. Application Note, AN-283.//Analog Devices Inc., www.analog.com.

- AD7738: 8-channel, high throughput, 24-bit Sigma-Delta A/D Converter Datasheet. Revision 0, 11/02, Analog Devices Inc.

- Mary McCarthy. Peak-to-Peak resolution versus Effective resolution. Application Note, AN-615.//Analog Devices Inc., www.analog.com.

- Tom Meany. AD7732/AD7734/AD7738/AD7739 in low power applications. Application Note, AN-664.//Analog Devices Inc., www.analog.com.

- AD623: Single supply, Rail-to-Rail, low cost instrumentation amplifier Datasheet. Revision C, 9/99. Analog Devices Inc.